附件1

中山市第二人民医院128排及以上螺旋CT

调研项目采购需求书

预算金额：800万元

一、项目名称

128排及以上螺旋CT

二、拟采购货物/服务内容

128排及以上螺旋CT一台

三、参数要求

1、机架系统

1.1 扫描方式：定位像扫描、螺旋扫描、断层扫描

1.2 机架孔径：72cm

1.3 机架倾角：±30°，可遥控

1.4   机架控制面板

1.5   呼吸导航系统

1.6   内置激光定位系统

2、X 线系统

2.1 球管热容量：无限热容量（等效 30MHU）

2.2 高压发生器功率：100 kW

2.3 球管最低电压：60 kV

2.4 球管最高电压：140 kV

2.5 球管最小电流：10 mA

2.6 球管最大电流：833 mA

3、扫描/重建参数

3.1 采集成像层数：256 层以上/360°

3.2 采集成像速度：0.32s/360°

3.3 螺距：0.13-1.5

3.4 图像重建矩阵：512 x 512，768 x 768，1024 x 1024

3.5 图像显示矩阵：1024 x 1024

3.6 单次连续扫描时间：100 秒

3.7 重建技术：ClearView 全模型迭代重建技术

- 图像质量

4.1 空间分辨率：17lp/cm@0%MTF

4.2 密度分辨率：2.0mm@0.3%

5、扫描床系统

5.1 扫描床最大载重量：205及以上kg

5.2 扫描床移动速度：0.375mm/s-464mm/s

5.3 扫描床升降范围：430mm—970mm

5.4 水平扫描范围   2000mm

6、AVW 原厂工作站

6.1   24 寸双屏显示器，分辨率 1920 x 120

| 集成化一体生理信号门控单元 |  |
| --- | --- |
| - 用于采集心电信号，辅助完成心脏冠脉扫描 |  |
| 综合架托 |  |
| - 点滴架+托盘架+纸床单架，1套 |  |
| 纸床单筒 |  |
| 床垫 |  |
| 头托 |  |
| 延长板 |  |
| 床附件 |  |
| 操作控制台 |  |
| 操作控制台 |  |
| - 具备控制CT扫描，图像后处理，存储图像等功能 - 主机 - 24英寸彩色液晶显示器，分辨率1920*1200 - USB鼠标和键盘一套 |  |
| CT控制盒 |  |
| 中/英文界面 |  |
| 患者注册管理系统 |  |
| 扫描计划系统 |  |
| 智能预判平台 |  |
| 图像采集和重建系统 |  |
| PACS/HIS/RIS连接管理系统 |  |
| 全身多部位扫描选择及成像 |  |
| - 适用于全身的常规扫描、增强扫描 |  |
| 造影剂自动跟踪技术 |  |
| 小剂量团注跟踪测试（TIBT） |  |
| 2D图像浏览器 |  |
| 2D图像操作工具包 |  |
| - 智能图像操作工具包，包含图像平移，缩放，反色、翻转、测量和标记等功能，兼容于2D图像浏览器和3D图像浏览器 |  |
| 3D图像浏览器 |  |
| 3D图像操作工具包 |  |
| - 智能图像操作工具包，包含图像平移，缩放，翻转、测量和标记等功能，兼容于2D图像浏览器和3D图像浏览器 |  |
| 图像打印和存储工具 |  |
| MPPS |  |
| 重建计算机 |  |
| - 用于原始数据的重建 |  |
| 基础应用软件 |  |
| 多平面重建（MPR） |  |
| 最大密度投影（MIP） |  |
| 最小密度投影（MinIP） |  |
| 曲面重建（CPR） |  |
| 容积三维重建（VR） |  |
| 区域生长容积分析功能 |  |
| 表面重建（SSD） |  |
| 容积漫游（VRT） |  |
| 仿真内窥镜（支气管、胃肠） |  |
| 图像减影功能 |  |
| 自动去骨 |  |
| CT尿路造影 |  |
| 电源分配机柜 |  |
| - 具有分配功能的高压交流电电源，为扫描机架，扫描床，操作控制台等部件提供电源 |  |
| 附件 |  |
| 不间断电源（UPS） |  |
| - 在异常断电时，维持扫描控制台正常工作状态，有效地保护数据 |  |
| 操作控制台桌椅套件 |  |
| 主机柜 |  |
| 附件柜 |  |
| 手册套件（中文电子版） |  |
| 系统模体 |  |
| 系统线缆 |  |
| 临床应用 |  |
|  | 心血管检查 |
|  | 双模态冠脉成像 |
|  | - 支持前瞻和回顾两种扫描模式，满足不同场景的心脏成像需求，轻松应对高心律和心律不齐等复杂临床场景 |
|  | 智能扫描参数推荐 |
|  | - 根据心率训练结果智能推荐扫描参数 |
|  | 心律不齐检测 |
|  | - 自动心律不齐检测和曝光调整 |
|  | ECG门控管电流调制 |
|  | ePhase智能寻心 |
|  | - 智能选择最优相位进行图像重建 |
|  | 神经系统检查 |
|  | 4D全脑一站式成像 |
|  | - 一次造影剂注射，获得平扫、动静脉造影、血流动态和灌注功能的全面评估结果 |
|  | 一站式心脏头颈CTA联合扫描 |
|  | - 一次造影剂注射，完成全面心血管和神经系统的评估 |
|  | 全速急诊检查 |
|  | 极速全胸腹扫描 |
|  | - 2秒内完成全胸腹急诊扫描 |
|  | 胸痛三联征一站式极速扫描 |
|  | - 一次造影剂注射，完成冠脉、肺动脉、肺静脉和主动脉的全面评估 |
|  | 容积灌注成像 |
|  | - 一次造影剂注射，可获得全脏器多期相灌注成像 |
|  | 能谱成像 |
|  | - 支持 8厘米宽体断层和螺旋能谱扫描 - 获得组织中物质成分和能谱特性的定性及定量分析结果 |
|  | 儿科检查 |
|  | 宽体儿童多器官快速覆盖 |
|  | - 降低婴幼儿镇静需求 |
|  | 60kV扫描模式 |
|  | - 降低患儿扫描的辐射剂量 |
|  | 专用儿童扫描协议 |
|  | 肌骨成像 |
|  | MAC去金属伪影算法 |
|  | - 保留人体组织细节的同时，降低金属植入物带来的伪影 |
|  | 4D成像 |
|  | - 全面评估关节运动功能 |
|  | 低剂量解决方案 |
|  | KARL 3D 双域迭代重建降噪算法 |
|  | uDose智能mA调节技术 |
|  | 60kV扫描模式 |
|  | 自动管电压推荐 |
|  | 低剂量肺筛查解决方案 |
|  | 低剂量冠脉体检方案 |
|  | 海量数据平台 |
|  | - 4800次/圈采样，149760个探测器单元，7亿体素单圈采集 - 1024x1024矩阵, 百万像素单幅图像重建 |
|  | - 人工智能（AI）后处理重建应用 |

四、付款方式

分四年四期付款，每次付合同金额的25%。

五、安装和调试

成交供应商负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；成交供应商应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

六、技术培训

成交供应商应对使用单位操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，直至培训人员能完全操作（供应商列明具体培训计划方案）。

七、售后服务承诺

1.整机质量保证期为壹年，壹年内出现质量问题应立即更换新机。整机保修期至少2年或以上，终身维修。

2.在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理，出现质量问题时，响应时间小于十二小时，四十八小时内排除故障，若无法修复正常使用，成交供应商必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证采购人使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，成交供应商无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期,保修期结束后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

3.免费提供最新版本软件升级（包括拥有本次所要求出售货物的备件、专用设备和技术人员）。

八、验收标准和验收方法

设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由成交供应商负责并会同采购人及有关专家进行验收。

九、技术资料要求

成交供应商提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；中英文操作、维修手册各一套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；主要零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

十、其它

专用工具：成交供应商应提供一套维修所需的专用工具及其清单。（如有）

成交供应商列明报价设备的全套系统配置清单及单价。

成交供应商提供所有耗材的注册证等相关材料。