附件1

中山市第二人民医院强脉冲光与激光设备项目采购需求书

预算金额：120万元

一、项目名称

中山市第二人民医院强脉冲光与激光设备项目

二、拟采购货物/服务内容

强脉冲光与激光设备一台（进口）

三、技术要求

主要用途：适用于表浅的色素性疾病、表浅的血管性疾病、雀斑、黄褐斑、激素依赖性皮炎、毛细血管扩张症、炎性痤疮、嫩肤除皱、光老化、脱毛、皮肤异色症等治疗。

性能指标：

（一）主机要求：

1、激光和脉冲光工作站形式，可同时连接激光、光子治疗功能，各种功能可以自由组合，具有新技术拓展功能，满足不断拓展的临床治疗需求

2、▲设备主机可同时安装2个手具，点击屏幕一键切换，无需关机切换手具；

3、360度旋转触摸屏，轻松移动调节至理想的治疗位置；

4、全中文操作界面，触摸屏可视化显示治疗脉冲波形与各项参数；

5、具备患者数据库管理功能，所有治疗数据可溯源；

6、设备运行音量：＜60分贝，减少噪音，工作环境安静放松；

（二）IPL参数要求：

1、IPL手具波长范围在530nm-950nm；

2、▲光子（IPL）治疗手具要求：具备SWT双滤过光谱技术，为了减少了皮肤中强烈的水吸收、避免因水吸收能量过多带来的热损伤，保证治疗的安全性，IPL治疗手具的波长覆盖范围不能超过950nm。

3	▲技术要求：具备全脉冲技术，能量密度、子脉冲数，脉冲间隔、脉宽分别可调

4、IPL最高治疗能量密度≦24J/㎝²，保证安全性和有效性

5、 ▲脉宽：2.5-55ms，脉宽连续可调，非固定脉宽

6.	▲具备脉冲延迟技术：1.5-10ms，连续可调

7、 脉冲输出方式：单脉冲, 双脉冲, 脉冲串

8、脉冲方式：多个同步脉冲，可选择 1~4个子脉冲数，在操作界面上可视可调

9、▲治疗模式：智能引导模式和专家模式可选；

10、光斑大小：≥10mm*48mm

11、▲无需接触式被动冷却，减少冷却带来的能量损耗，光能更精准集中在靶组织，治疗更高效，安全；

12、能量发射方式：手控

（三）非剥脱点阵1550参数要求

激光波长：1550nm

脉冲能量：5mJ-10.5mJ

脉冲宽度：1-2.1ms可调

▲激光扫描宽度：2-10mm可调，满足不同治疗区域需求

5、便捷更换的磁吸滚轴，避免交叉感染的风险，滚轮传感器保持治疗的均一性，达到均匀的覆盖率；

6、▲能量发射方式：脚踏开关+智能滚轮发射系统协调配合；

7、▲技术要求：具备EPC热损伤调控技术，通过设置脉冲的能量、脉宽与激光覆盖率从而调控MTZs的宽度、深度与面积，提供准确丰富的治疗方案。

8、冷却方式：具备SoftCoolTM风冷技术，与治疗同步输出冷空气流，提高治疗舒适度与安全性

配置清单

1、强脉冲光与激光设备主机 1台

2、555 - 950 nm 手柄 1个（保用15万发光斑）

3、530  - 750 nm手柄 1个（保用15万发光斑）

4、1550nm非剥脱点阵手柄 1个（不限制光斑使用次数）

5、医生眼镜2副

6、患者眼镜1副

四、付款方式

签订合同后，货到安装验收合格后一个月内一次性付清。

采用银行转账方式。

五、安装和调试

成交供应商负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；成交供应商应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

六、技术培训

成交供应商应对使用单位操作人员及维护人员提供操作培训及维护培训，直至培训人员能完全操作（供应商列明具体培训计划方案）。

七、售后服务承诺

1.整机质量保证期为壹年，壹年内出现质量问题应立即更换新机。整机保修期至少2年或以上，终身维修。

2.在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理，出现质量问题时，响应时间小于十二小时，四十八小时内排除故障，若无法修复正常使用，成交供应商必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证采购人使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，成交供应商无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期,保修期结束后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

3.免费提供最新版本软件升级（包括拥有本次所要求出售货物的备件、专用设备和技术人员）。

八、验收标准和验收方法

设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由成交供应商负责并会同采购人及有关专家进行验收。

九、技术资料要求

成交供应商提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；中英文操作、维修手册各一套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；主要零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

十、其它

专用工具：成交供应商应提供一套维修所需的专用工具及其清单。（如有）

成交供应商列明报价设备的全套系统配置清单及单价。

成交供应商提供所有耗材的注册证等相关材料。